１．実験の目的

ガイガーミュラー（ＧＭ）計数管を用いてβ線の計測を行い、放射線に関する知識および安全面についての認識を深める。

２．放射線の性質

原子核が崩壊することにより、α・β・γ線と呼ばれる放射線が放射される。これらの放射線は、素粒子間に働くそれぞれ異なる相互作用に起因している。α線は、「強い相互作用」によるα崩壊の際に放出されるヘリウム原子核である。β線は「弱い相互作用」によるβ崩壊の過程で放出される原子あるいは陽電子である。γ線は｢電磁相互作用｣によるγ崩壊の過程で放出される光子（電磁波）である。また、核分裂反応などにより発生する中性子からなる中性子線も存在する。

３．安全基準および安全上の注意点

⑴安全基準

⒜　確率的影響（癌、遺伝子）による障害の程度を考慮した実効線量当量については、国際放射線防護委員会がその限度を、一般住民については年間１mSvと定めている。また、原子力発電所の作業員やＸ線技師などの放射線従事者については、５年間で100mSvが限度であり、どの１年でも50mSvを超えてはならないと定めている。

⒝　また、確定的影響（皮膚の火傷、不妊、脱毛など）の障害の程度を考慮した組織線量当量の限度は①眼：年間150mSv　②その他：年間500mSv　③妊娠可能な年齢の女子の腹部（生殖腺）：３ヶ月間に13mSv　④妊娠している女子の腹部（胎児）：妊娠と診断されたときから出産までの期間に10mSv　となっている。

⒞　さらに医療Ｘ線検査時の皮膚面積量（１検査あたりのおよその値　mGy＝mSv）は、①頭部（正面）：1.96　②胸部（正面）：成人；0.18：子供（３才）；0.08　③胃（透視、撮影）：直接；158.00：間接；23.30　④腹部：2.38　⑤歯科：5.84　といわれている。

⒟　本実験では、最低１μSvまで計測可能な「ポケット線量計」を各自身に付ける。３～４時間程度の実験中に、もし１μSvの表示が出たとすると、１年間を通して実験しつづけた場合の被爆量は、２～３mSvである。

⑵安全上の注意

⒜　本実験で用いる(3890
            Sr)のβ線源は、Al（アルミニウム）の容器に密封されており、その放射能は0.74MBqと法律で定められた規制値以下となっているが、直接触れたりはしないように注意する。線源カプセルは、落としたり破損したりしないように慎重に取り扱う。

⒝　本実験に用いる測定器は破損しやすかったり、調整が狂ったりしやすいので、教官の指示があるまで勝手に手を触れたりしないよう注意する。特にＧＭ計数管の先端は薄い雲母膜でできており、破損しやすいので先端には触れないようにする。

⒞　電気回路には高電圧部分があるので、実験中に異常が起こっても自分で修理しようとせずに教官の指示を仰ぐ。

⒟　自分が身に付けているポケット線量計が１μSv以上の値を示したときは、直ちに教官に報告し、指示を仰ぐ。

４．放射線計測法（ＧＭ管の原理）

⑴ＧＭ計数管の原理・構造

ＧＭ計数管は、右図に示すように二つの電極からなる一種の電離箱で、放射線によって箱の中のガス分子はイオン化され、陽イオンと電子のイオン対を作る。両極管に強い電界をかけておくと、短時間で電子が電子なだれを起こしながら陽極に集まり、電圧パルスを生じる。陽極に集まった電荷をＱとし、両極管の電気容量をＣとすれば、⊿V=Q/Cの電圧パルスが観測される。

計数管の構造は、測定の目的によって異なるが、その一例として右図を挙げる。（右図は端窓形ＧＭ管の断面図を示している。）窓は厚さ２～３[mg/cm２]の雲母が用いられ、陽極となる中心線は直径約１mmのタングステン線、陰極としては銅と鉄の合金が用いられている。

⑵ＧＭ計数管の特性曲線

計数管で一定強度の放射線源を一定距離で測定するとき、係数装置を動作させうる一定値以上の大きさの計数率[cpm]と計数管にかける電圧の関係は右図のようになる。これは計数管の計数特性曲線と呼ばれている。Ｓは始動電圧といい、計数管が動作するところである。Ｔは開始電圧といい、Ｄまで計数率が電圧に関係なくほとんど一定で、ＴＤ間をプラトーと呼んでいる。

⑶バックグラウンド

ＧＭ管の近くに放射線源がなくても、計数管は１分間に20カウント程度の放射線を検出する。これは、空気中やまわりの物質（計数管自身やスタンド）に含まれる放射性同位元素と宇宙線などによるもので、バックグラウンドと呼ばれる。

５．実験装置

・ＧＭ計数管　　　　　　　　・スケーラータイマー

・Al吸収板（0.5mm,1mm,2mm厚　各２枚）

・β線源(3890
            Sr)入りAlカプセル ・測定台

・鉛製の防護筒　　　　　　　・ポケット線量計

６実験結果

実験結果のグラフ及びデータ表は次ページ以降（５ページから９ページまで）に貼り付けておく。（９ページの『β線の吸収曲線（改）』というグラフは、考察で触れるが、８ページの『β線の吸収曲線』というグラフを書き直したものである。）

７．考察

ここでは、実験により得られたＧＭ管の特性曲線についてとβ線の吸収曲線についての２つに分けて考察していくことにする。

（１）ＧＭ管の特性曲線について

得られたグラフは、教科書ｐ２９４に載っているそれとは全然違う。何故こんなに形が違うのか？そう、僕たちが得たグラフにはプラトーがないのだ！！

そもそも、放射線源も測定距離もずっと等しかったのだから、良質なＧＭ管ならばきちんと計数率が測れる電圧が存在し、その電圧の間ではずっと「正確な」計数率が測定できる、つまり、プラトーが出来るはずなのだ。

実際にはプラトーの間でも傾きが微妙に生じてしまうらしいが、それにしても留まることを知らずにガンガン計数率が上がっていっている。これでは一体どこが正確な計数率なのか、まったく分からない。とりあえず、共同実験者の平井氏と協議して、最適作動電圧を９５０Ｖと考え（開始電圧を８００Ｖとしたことによる）、次の段階に進んだが、実際には、あのＧＭ管はあまり質がよくなかった、と思われる。

ＧＭ管の質が悪い、とはどういうことか。教科書ｐ２９４の第２４６図によると、プラトー前の計数率の上昇はイオン対間の再結合が起こっているため、プラトー後の計数率の上昇は、放射線によりガスから生じた一次イオンが、さらにガスを電離して二次イオンを生じてしまう為、実際の計数率よりも大きい計数率が測定値として出てしまう、という（その値は電圧に比例）。

おそらく、何らかの理由で始動電圧が大きくなってしまい、その為に本来プラトーが出来るはずの電圧を飛び越してしまったのではないだろうか。そして、それこそがＧＭ管の質の悪さである、と、僕は考えている。

（２）β線の吸収曲線について

まず、実験のときに書いたグラフ（８ページのグラフ）では、どうにも見にくい。ということで、今回縦向きにして同じグラフを書き直した（９ページのグラフ）。

書き直す前のグラフでのデータはすでに７ページのデータ表に記してあるが、書き直したあとから算出した値について、

以下に記す。

lnN０=10.6  lnNmax=4.30

xmax=9.45＊10２[mg/cm２]

μ=6.81＊10-3[cm２/mg]

xmaxより　　 Emax=1.99[MeV]

μより　　　　Emax=2.41[MeV]

まずここで驚くべきことは、同じグラフを書いたつもりでも、見やすいきちんとしたグラフとそうでないグラフとで値がかなり変わってしまったことだ。本当に正確な値を求める、ということは、まずグラフを正確に描くことに始まる、ということを再認識した。

このグラフからも分かるとおり、基本的にAlの厚さが大きいほど計数率は小さくなっていく傾向にあるのだが、Alの厚さが５．０mmの時と６．０mmの時はその前の計数率より大きい計数率が測定された。

放射線がAlに当たれば、その放射線をAlが多少「吸収」してしまうため、Alが厚ければ計数率が減るのは当然な事である。

なのに、何故厚さが増して計数率が増えるのだろうか？

この頃の計数率は２桁で、だいぶバックグラウンドに近づいてきている。だから、この頃になるとAlで遮断している以外の所から入ってきている放射能だけが計測されているのではないだろうか（Alの厚さ３．５mm以降になると、もうほとんどの放射線を「吸収」してしまうのではないか）。値のぶれは、Al板を置く場所の微妙な差異によるものであろう。

β線のエネルギーの最大値について、期待される値は

２．２６MeV

であるという。今回の実験から得られた値と比べて、xmaxより求めたものはこの値より少し小さく、μより求めたものはこの値より少し大きい。が、大きくずれているわけではない。とりあえず、測定に失敗していたわけではないようだ。

xmaxより求めたエネルギー最大値とμより求めたエネルギー最大値の差異は、恐らく、μを求めるときに使ったlnN０とlnNmaxの値のせいであろう。この二つの値が期待される値と違ってしまったため、μがずれ、そこから求めたEmaxの値も　xmaxから求めたものとずれてしまった、と考えられる。グラフも書き直して「今度こそ完璧だろう」と自負してはいたが、このグラフからも正しいlnN０とlnNmaxの値が得られなかったようだ。本当に、どれだけ正確なグラフを書けば理想的な結果が得られるのだろう？